烟台新药创制山东省实验室

超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G230300508

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2023年3月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

2.1 用于有机化合物的定性、定量及确证分析。

- 技术规格：

3.1 仪器由计算机控制。

3.2 四极杆质量分析器必须均带有预过滤器和后过滤器。

3.3 离子源和进样系统

#3.3.1 需配同时具有电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)的多功能离子源或独立的ESI和APCI源，实现一次进样完成ESI和APCI正负离子模式的同时检测，作为验收指标

3.3.2 ESI 和APCI切换速率≤20 ms。

3.3.3 待机过程时，不消耗氮气，作为验收指标。

#3.3.4 离子源具有双控温区域，离子源可加热600度或以上，提高脱溶剂化效果，要求提供软件参数设置的证明图片。

#3.3.5 离子源传输部分采用锥孔设计，防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低，要求提供生产厂商的证明图片。

3.3.6 全自动程序可调自动流路切换阀，可设定溶剂延迟或梯度结束或任何时间点切换LC流路到废液。

3.3.7 内置全自动注射泵，可通过软件自动切换，实现质谱直接进样自动调谐和校准，以及化合物质谱条件开发，每次可同时优化多个化合物，开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

3.4 真空系统

特殊设计的抽溶剂大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。

3.5 检测器

长寿命光电倍增器或电子倍增管检测器，若为电子倍增管检测器需额外多配5个备用，以保证8-10年使用寿命，不接受其他条款。

3.6 四极杆质谱仪性能指标

3.6.1 质量范围: 5－3000 amu，要求提供软件参数设置的生产厂商盖章证明图片。

3.6.2 分辨率： 2.5M (半峰宽≤0.4Da)

3.6.3 质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr

3.6.4 ESI正离子灵敏度

1pg利血平，信噪比≥150:1, 原始数据或无平滑数据，同时满足6针重现性RSD<3%

3.6.5 扫描速率 ≥15000 amu/s ，步进0.1 amu

3.6.6 线性范围：4x106

3.7 液相色谱部分

3.7.1 四元溶剂管理系统

3.7.1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路；

3.7.1.2 流速范围：0.001 – 2.000 ml/min. 以 0.001ml/min 为增量；

3.7.1.3 流量精度：≤0.075% RSD，（要求保留小数点后三位有效数字）；

3.7.1.4 最高操作压力≥14000psi；

#3.7.1.5 梯度曲线：原厂标配10种以上梯度曲线，线性、步进、凹线和凸线等，提供加盖仪器制造厂商的证明材料；

3.7.1.6 有自动混合技术进行指定PH或者盐浓度精准混合（内置多种缓冲盐体系）。

3.7.2 自动进样器管理系统

3.7.2.1 样品数量≥90位；

3.7.2.2 进样范围：0.1 – 100.0L；

3.7.2.3 进样残留：<0.004%；

3.7.2.4 样品管理器采用流通针式设计，针内壁的分析过程中不断被流动相清洗，同时配备专门的进样针外壁清洗流路，最大程度的抑制交叉污染的产生；

3.7.2.5 温控范围：4-40℃。

3.7.3 柱温箱

3.7.3.1 温度范围：室温以上5℃-90℃，增量：0.1℃；

3.7.3.2 控温准确度：±0.5℃；

3.7.3.3 色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息，作为验收指标。

3.8 软件:

3.8.1 仪器参数的检测及校正功能：集成的样品/校正液传输系统，可编程控制的切换阀；自动质量校正；自动样品调谐；自动SIR方法开发；UPLC/MS系统检查——自动柱上性能检测

3.8.1.1 系统参数的检测及其预警

3.8.1.2 自动调谐参数（质谱分辨率、质谱校准、离子源优化）

3.8.1.3 自动生成SIR方法

3.8.1.4 检查液相色谱/质谱系统性能，确保分析结果准确

3.8.1.5 监测系统长期稳定性，能根据分析操作的情况绘制短、中、长期的批间趋势图，长期监测系统健康

3.8.2 目标化合物分析软件

3.8.3 符合法规的定量软件。

- 产品配置要求

4.1超高效液相色谱仪（包含柱温箱，样品管理器，柱温箱等）

4.2质谱主机+原厂工作站（W10专业版，64位，英文，64G内存，512固态硬盘（系统盘）10TB机械硬盘）

4.3配件及耗材：氮气发生器，10KV延迟30min UPS稳压电源，1.7um UPLC 色谱柱2根，预柱1根，样品瓶100个，溶剂瓶7个，进样锥孔1个，不锈钢管2根，进样针2套，柱塞清洗密封垫基座2套，泵头基座2套，密封圈外延管路2套

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 拒绝代工产品，提供及时的原厂技术服务，包括技术支持，应用支持和售后服务等，外购部件也需帮助联系提供原厂售后服务。

1.2 安装服务：签定合同一周内，供方向使用方提供安装前准备材料。到货后，供方将派工程师到使用方实验室进行系统安装调试和人员培训，具体时间由双方事先商定。安装和培训的总时间为不少于5个工作日。

1.3 维修服务：维修24小时响应，24 小时内用电话，电子邮件或传真答复指导。如果电话，电子邮件或传真指导不能解决问题，服务工程师将在48小时内到达甲方实验室解决问题。

1.4 质保期：验收后质保1年。

1.5 培训：提供2人次的培训教室5天的培训课程。

（三） 订货数量：

超高效液相色谱单四极杆质谱联用仪 1套

（四） 目的地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同签订后2个月内。